## Kalibrierung iUAGS1
real weight | Raw sensor |  |  | Krücke nach hochladen einmal neustarten, einschalten, dann anstecken
-1 | -118700 | ohne Eigengewicht der Krücke | Trendline umgestellt
0 | -85000 |  | -10740.1367
5000 | 110000 |  | -2709.4967
10000 | 370000 |  | 7998.0232
15000 | 630000 |  | 18705.5432
20000 | 810000 |  | 26118.4416
25000 | 900000 |  | 29824.8909
30000 | 1090000 |  | 37649.617
35000 | 1200000 |  | 42179.7216
40000 | 1260000 |  | 44650.6878
45000 | 1310000 |  | 46709.8262
50000 | 1390000 |  | 50004.4477
55000 | 1470000 |  | 53299.0693
60000 | 1540000 |  | 56181.8631
65000 | 1610000 |  | 59064.6569
70000 | 1780000 |  | 66065.7277
| Offset Trendline | 175792
| Factor Trendline | 24.282

## Kalibrierung iUAGS2
real weight | Raw sensor | Gewicht in g / raw sensor
-1 | -109000 | ohne Eigengewicht der Krücke | Trendline umgestellt
0 | -77000 |  | -9006.905
5000 | 160000 |  | -1359.7703
10000 | 430000 |  | 7352.1554 | y = 30,992*x+202142
15000 | 700000 |  | 16064.0811 | y-202142 = 30,3992*x
20000 | 980000 |  | 25098.6706 | x = y/30,992 - 202142/30,992
25000 | 1230000 |  | 33165.2685
30000 | 1360000 |  | 37359.8993
35000 | 1420000 |  | 39295.8828
40000 | 1580000 |  | 44458.5054
45000 | 1660000 |  | 47039.8167
50000 | 1750000 |  | 49943.7919
55000 | 1820000 |  | 52202.4393
60000 | 1950000 |  | 56397.0702
65000 | 2040000 |  | 59301.0454
70000 | 2300000 |  | 67690.3072
| Einheitenfaktor | 1
| Offset Trendline | 202142
| Factor Trendline | 30.992